Załącznik nr 2 do SWZ/

załącznik do Umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| PAKIET I |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| APARAT EKG |  |  |  |
| Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  | …....................................................................................................... |  |
| Nazwa, model, typ |  | …....................................................................................................... |  |
| Rok produkcji – nie starszy niż 2024 r. |  | …....................................................................................................... |  |
| L.p. | Opis parametrów i wymogów wymaganych | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1 | Dotykowy ekran min. 7 cali o rozdzielczości 1024 x 600 px. | TAK |  |
| 2 | Trzy systemy oszczędzania energii (możliwość ich dezaktywowania): - Możliwość przejścia w tryb czuwania po czasie: 5, 10, 30, 60 minut. - Możliwość automatycznego wyłączenia urządzenia po upływie: 1, 2, 4 godz. bezczynności. - Płynna możliwość regulacji jasności wyświetlacza przy pomocy suwaka (nieskokowa). | TAK |  |
| 3 | Możliwość ustawienia motywu jasny lub ciemny | TAK |  |
| 4 | Kompatybilność z systemem elektrod podciśnieniowych (system nie wchodzi w skład zestawu) | TAK |  |
| 5 | Wyzwalacz QRS | TAK |  |
| 6 | Ekranowy asystent rozmieszczenia elektrod z graficznym wskazaniem jakości sygnału wraz z funkcją wykrywania i wskazywania: odłączonych odprowadzeń oraz luźnych elektrod. | TAK |  |
| 7 | Klawiatura ekranowa na panelu dotykowym - QWERTY | TAK |  |
| 8 | Trzy systemy sygnalizowania niskiego poziomu naładowania akumulatora za pomocą: - sygnału dźwiękowego, - ikony na wyświetlaczu, - diody LED. | TAK |  |
| 9 | Pojemnik na papier mieszczący co najmniej 22,6 metrów bieżących papieru w jednej rolce | TAK |  |
| 10 | Funkcja wykrywania braku papieru w drukarce termicznej: Alarm dźwiękowy i komunikat na ekranie | TAK |  |
| 11 | Kompatybilność wbudowanej drukarki z papierem termicznym w formie rolki o szerokość 111.5 +/- 0.5 mm o średnicach 47mm i mniejszych. | TAK |  |
| 12 | Możliwość wyboru składników raportu co najmniej: - Informacje o pacjencie - Data i godzina wykonania badania - Rodzaj i długość badania - Login wykonującego badania - Odprowadzenia EKG Sugerowana interpretacja - Pomiary EKG: podstawowe pomiary krzywych EKG - Mapy ST: zapewniają graficzną reprezentację uniesienia/obniżenia odcinka ST - Wstęga rytmu w badaniu EKG - Tabela pomiarów: szczegółowe pomiary dla odprowadzenia EKG - Uśrednienia sygnału: uśrednione zespoły QRS dla każdego odprowadzenia EKG - Pole podsumowania - Oś serca: graficzna reprezentacja osi serca (QRS, T, P) | TAK |  |
| 13 | Dane wyświetlane na ekranie aparatu co najmniej: - Tętno, - Imię i nazwisko pacjenta, - Identyfikator pacjenta, - Godzina, - Wskaźnik naładowania baterii, - Powiadomienia, komunikaty ostrzegawcze, - Zapis krzywych EKG, - Ciśnienie krwi, - Waga i wzrost pacjenta, - Oznaczenia elektrod, - Ustawienia prędkości, czułości, filtrów, profilu i systemu elektrod, - Asystent podłączenia elektrod, - Wskazanie odłączenia elektrod, - Login wykonującego badanie, | TAK |  |
| 14 | Automatyczna interpretacja zapisu EKG oparta na algorytmach sztucznej inteligencji do wyboru: w formie słownej, w postaci kodów, możliwość wyłączenia automatycznej interpretacji | TAK |  |
| 15 | Możliwość dodania własnej interpretacji oraz opinii lekarskiej do badania | TAK |  |
| 16 | Możliwość przenoszenia wykonanych badań pomiędzy pacjentami. | TAK |  |
| 17 | Możliwość ponownego wydruku badania zapisanego w pamięci urządzenia używając innych ustawień drukowania. | TAK |  |
| 18 | Parametry mierzone i drukowane na raporcie: RR, P, PQ(PR), QRS, QT, oś P, oś QRS, oś T, QTc | TAK |  |
| 19 | Wizualizacja uśrednionych zespołów sygnału EKG dla każdego kanału | TAK |  |
| 20 | Analiza w trybie Rytm: śr. HR, max. HR, min. HR, śr. R-R, max. R-R, min. R-R, zliczanie R-R, SDRR, pRR50 | TAK |  |
| 21 | Prędkość wydruku / przesuwu papieru (mm/s): 5, 10, 12.5, 25, 50 | TAK |  |
| 22 | Czułość (mm/mV): 2.5, 5, 10, 20 | TAK |  |
| 23 | Możliwość ustawienia dwukrotnie mniejszej czułości elektrod piersiowych | TAK |  |
| 25 | 10 fizycznych odprowadzeń | TAK |  |
| 25 | 12 kanałów EKG | TAK |  |
| 26 | W trybie automatycznym niezależny od siebie wybór układów odprowadzeń wyświetlanych na ekranie oraz drukowanych co najmniej: 2x6+0R, 2x6+1R, 1x12+0R, 4x3+0R, 4x3+1R+, 1x6+0R. | TAK |  |
| 27 | Wydruk odprowadzeń w trybie synchronicznym oraz w czasie rzeczywistym (w zależności od wybranego układu) | TAK |  |
| 28 | Możliwość wyboru formatu odprowadzeń i ich wydruku co najmniej: Einthoven, Cabrera. | TAK |  |
| 29 | Możliwość ustawienia zapisu wstecznego co najmniej w przedziale 1-10 sekund z amplitudą 1s. | TAK |  |
| 30 | W trybie ręcznym drukowanie układu: co najmniej 1-4, 6 oraz 12 odprowadzeń. | TAK |  |
| 31 | W trybie automatycznym do wyboru długość zapisu 12-kanałowego EKG spoczynkowego co najmniej (s): 10, 12, 15, 20 | TAK |  |
| 32 | W trybie Rytm: możliwość zapisu co najmniej 20 minutowego 12-kanałowego badania EKG | TAK |  |
| 33 | Wspólna pamięć wewnętrzna pozwalająca na zapis co najmniej 3200 badań / 2000 pacjentów / 100 użytkowników / 50 profili użytkowników. | TAK |  |
| 34 | Wyszukiwanie i sortowanie pacjentów w bazie po: imieniu i nazwisku, PESELu, dacie ostatniego badania. | TAK |  |
| 35 | Współpraca z kompleksową platformą medyczną, w której można wykonać i archiwizować zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań. Wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych. Generowanie raportów badań wykonanych urządzeń bezpośrednio na komputer | TAK |  |
| 36 | Zestawy filtrów w trybie Auto: - Predefiniowany zestaw - Automatyczny dobór filtrów. - Możliwość stworzenia własnego zestawu filtrów Możliwość wyłączenie filtrów | TAK |  |
| 37 | Filtr miopotencjałów (myo): 170 Hz, 90 Hz adaptacyjny, 20 Hz, 25 Hz, 35 Hz. | TAK |  |
| 38 | Filtr przesunięcia (drift): 0.049 Hz, 0.05 Hz, 0.07 Hz Cubic Spline, 0.15 Hz adaptacyjny, 0.25 Hz adaptacyjny, wariancyjny. | TAK |  |
| 39 | Możliwość ponownego filtrowania sygnału | TAK |  |
| 40 | Kabel pacjenta zabezpieczony przed defibrylacją | TAK |  |
| 41 | Zakres częstotliwości pomiaru: 0.049–250 Hz | TAK |  |
| 42 | Cyfrowa rozdzielczość przetwornika: 24 bity | TAK |  |
| 43 | Sprzętowa detekcja impulsu kardiostymulatora o parametrach: 0.1 – 2 ms, 2 – 250 mV, równoważna z 100 000 SPS | TAK |  |
| 44 | Możliwość regulacji punktu +J od +40 do +100 ms | TAK |  |
| 45 | Zakres pomiaru tętna: 30-300 BPM | TAK |  |
| 46 | Dokładność pomiaru tętna: ±10% albo ±5 bpm, w zależności od tego, która wartość jest wyższa | TAK |  |
| 47 | Minimalna ilość wydrukowanych stron raportów na zasilaniu akumulatorowym min. 420 raportów | TAK |  |
| 48 | Minimalny czas wydruku w trybie ręcznym na zasilaniu akumulatorowym: 150 minut | TAK |  |
| 49 | Minimalny czas nieprzerwanego monitorowania sygnału na zasilaniu akumulatorowym: 350 minut | TAK |  |
| 50 | Czas ładowania max. 4 godziny | TAK |  |
| 51 | Wbudowane fabrycznie minimum 3 gniazda USB (5 V, 1 A) służące do podłączenia co najmniej: klawiatura, mysz, drukarka, moduł pamięci do eksportu raportów (PDF), czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 52 | Możliwość połączenia z komputerem przez: przewód RJ45, WI-FI | TAK |  |
| 53 | Możliwość współpracy z worklistą systemu szpitalnego (kompatybilne oprogramowanie i jego integracja nie stanowi części zestawu) | TAK |  |
| 54 | Możliwość zmiany formatu daty urodzenia pacjenta. Do wyboru 3 formaty. | TAK |  |
| 55 | Przypisanie ról i uprawnień do każdego użytkownika w celu zabezpieczenia danych i zapobieganiu nieautoryzowanej konfiguracji | TAK |  |
| 56 | Automatyczne wylogowanie użytkownika przy przejściu w tryb czuwania (po określonym czasie braku aktywności) | TAK |  |
| 57 | Urządzenie spełnia normy/posiada certyfikaty: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-25, CE w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (MDR) zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/745, Zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO). | TAK |  |
| HOLTER EKG |  |  |  |
| Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  | …....................................................................................................... |  |
| Nazwa, model, typ |  | …....................................................................................................... |  |
| Rok produkcji – nie starszy niż 2024 r. |  | …....................................................................................................... |  |
| L.p. | Opis parametrów i wymogów wymaganych | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1 | Rejestrator 3, 7 -kanałowy (stosownie od ustawień i rozmieszczenia elektrod) | TAK |  |
| 2 | Zapis danych w trybie 3 i 7 kanałowym z 5 elektrod | TAK |  |
| 3 | Rejestrowane odprowadzenia: - 3 odprowadzenia: mV1, mV3, mV5 - 7 odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 | TAK |  |
| 4 | Klawiatura: mikroprzełączniki | TAK |  |
| 5 | Sprawdzanie niepodłączonych odprowadzeń | TAK |  |
| 6 | Czas zapisu : 12 godzin, 24 godziny, 48 godzin, 7 dni i nieograniczony | TAK |  |
| 7 | Długość rejestracji: 200 – 900 MB przez 24h (zależny od sygnału I liczby odprowadzeń) | TAK |  |
| 8 | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta | TAK |  |
| 9 | Wyświetlacz LCD, min. 2” o rozdzielczości 128x64 | TAK |  |
| 10 | Waga rejestratora – max. 106g | TAK |  |
| 11 | Wymiary rejestratora: max 105x65x25 | TAK |  |
| 12 | Długość kabla pacjenta w zależności od odprowadzenia: 40-90 cm | TAK |  |
| 13 | Transmisja danych za pomocą USB, Karta SD | TAK |  |
| 14 | Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta | TAK |  |
| 15 | Częstotliwość próbkowania 8 x 2000Hz | TAK |  |
| 16 | Rozdzielczości przetwornika AD przy rejestracji 24 bity | TAK |  |
| 17 | Funkcja wykrywania rozrusznika 100us przy próbkowaniu min. 40000Hz | TAK |  |
| 18 | Zapis danych na karcie pamięci typu SD do 2 GB | TAK |  |
| 19 | Detekcja pracy stymulatora | TAK |  |
| 20 | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon), długość nagrania 10 s | TAK |  |
| 21 | Zakres częstotliwości (wyłączone filtry cyfrowe): 0,049 Hz – 220 Hz | TAK |  |
| 22 | Rozdzielczość przetwornika AD przy rejestracji głosu: 10 bitów | TAK |  |
| 23 | Impedancja wejściowa: > 20 MΩ | TAK |  |
| 24 | Wskaźnik niskiej baterii: sygnał dźwiękowy i komunikat na wyświetlaczu | TAK |  |
| 25 | Współczynnik tłumienia CMR (z filtrem cyfrowym): > 100 dB (> 115 dB)-dla kabla 5 odprowadzeniowego | TAK |  |
| 26 | Możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku klawiszy | TAK |  |
| 27 | Zasilanie za pomocą 2 baterii lub akumulatorów AA | TAK |  |
| 28 | Dodatkowe, wewnętrzne zasilanie do podtrzymywania zapisu w trakcie wymiany baterii/akumulatorów | TAK |  |
| 29 | Obudowa z PC-ABS | TAK |  |
| 30 | Warunki pracy : Temperatura 1°C - 55°C, Wilgotność 10% - 95%, Ciśnienie atmosferyczne 700 hPa – 1060 hPa | TAK |  |
| 31 | Zakres dynamiczny: 66 mVPP | TAK |  |
| 32 | Napięcie: 152 μV | TAK |  |
| 33 | Maksymalny zasięg napięcia wejściowego: ±393 mV DC | TAK |  |
| 34 | Klucz do rejestracji pacjenta i wprowadzania badań | TAK |  |

......................................                                                                                                                                              …......…..........……..... …............................................................

miejsce i data	                                                                                                                                                                                                            (pieczątka i czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania  Wykonawcy)

| PAKIET II |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPIROMETR |  |  |  |  |
| Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |  | …....................................................................................................... |  |
| Nazwa, model, typ |  |  | …....................................................................................................... |  |
| Rok produkcji – nie starszy niż 2024 r. |  |  | …....................................................................................................... |  |
| L.p. |  | Opis parametrów i wymogów wymaganych | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| I. Parametry techniczne |  |  |  |  |
| 1 | Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań |  | TAK |  |
| 2 | Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria) |  | TAK |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy oprogramowania o moduł telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN |  | TAK |  |
| 4 | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji |  | TAK |  |
| 5 | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania |  | TAK |  |
| 6 | Wykonanie badania oskrzelowo-płucnego PRE/POST |  | TAK |  |
| 7 | Możliwość wykonania MVV (maksymalna dowolna wentylacja), SVC (spirometria swobodna) oraz FVC (spirometria natężona) |  | TAK |  |
| - II. Parametry pomiarowe |  |  | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 8 | Korekcja BTPS: automatyczna |  | TAK |  |
| 9 | Mierzenie wartości wdechu oraz wydechu |  | TAK |  |
| 10 | Spirometria natężona: FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3, FEV6, PEF, FEV0.75/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, FEV0.75/SVC, FEV1/SVC, FEV3/SVC, FEV6/SVC, PIF, FIVC, FIV1, MEF75, MEF50, MEF25, FEF75, FEF50, FEF25, MMEF, FET25, FET50, MIF75, MIF50, MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50, FEF50/SVC, FEV0.75/FEV6, FEV1/ FEV6, FIV1/FIVC, VEXT, Wiek płuc |  | TAK |  |
| 11 | Maksymalna dowolna wentylacja: MVV, MVVf, MRf, MVVt, TV |  | TAK |  |
| 12 | Spirometria swobodna: SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC |  | TAK |  |
| 13 | Wartości wzorcowe: ECCS/ERS 1993, Zapletal 1977, ECCS 1983, NHANES III, Knudson 1983, Knudson 1976, Roca 1986, CRAPO 1981, ITS, Perreira – Brazylia, LAM, Gore – Australia, GLI 2012, Hou Shu 1990, Jia Ju-cai 1990, Sun Bin 1990, Liu Shi-Wan 1990, Liu Guo-Hua 1990, Zhu Xi 1990, Wu 1961, Ip 2006, Polgar 1979, Wang Yang 2013, Perez Padilla 2003, Platino 2006, PDPI 2004, Thai 2000 Zapletal 1977 |  | TAK |  |
| 14 | Interpretacja: Enright, ATS, BTS, GOLD+ATS, GOLD |  | TAK |  |
| 15 | Określenie LLN (dolnej granicy normy) dla mierzonego parametru |  | TAK |  |
| 16 | Zachęta dla dzieci w formie animacji min. 2 różne animacje |  | TAK |  |
| - III. Dane techniczne |  |  | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 17 | Zakres przepływu min. (litry/s): 16 l/s (wdech / wydech) |  | TAK |  |
| 18 | Dokładność pomiaru przepływu (50 ml/s do 16 l/s): ± 5% lub 50 ml/s (ważna większa wartość) |  | TAK |  |
| 19 | Zakres objętości (litry): 0,025 do 8 litrów |  | TAK |  |
| 20 | Dokładność pomiaru objętości (0,025 do 8 l): ± 3% lub 50 ml (ważna większa wartość) |  | TAK |  |
| 21 | Opór przepływu: < 79 Pa / l/s |  | TAK |  |
| 22 | Automatyczna korekcja BTPS: |  | TAK |  |
| 23 | Czujnik temperatury: + 10°C do + 40°C Dokładność: ± 3% dla 25°C |  | TAK |  |
| 25 | Czujnik ciśnienia barometrycznego: 700 – 1200 hPa Dokładność: ± 2% |  | TAK |  |
| 25 | Czujnik wilgotności względnej: 0 do 100% wilgotności Dokładność :± 4% dla 25°C, 30 do 80% wilgotności |  | TAK |  |
| 26 | Rozdzielczość ADC: 15 bitów |  | TAK |  |
| 27 | Eksport danych do szpitalnego systemu informatycznego za pomocą HL7 lub DICOM |  | TAK |  |
| 28 | Eksportowanie do systemu plików: Formaty PDF, SVG lub JPEG (system plików FAT32) |  | TAK |  |
| 29 | Możliwość tworzenia automatycznych podpowiedzi przy generowaniu diagnozy w raporcie |  | TAK |  |
| 30 | Samodzielna kalibracja urządzenia przy pomocy dedykowanej pompy kalibracyjnej |  | TAK |  |
| 31 | Brak konieczności kalibracji urządzenia w serwisie producenta |  | TAK |  |
| 32 | Możliwość wykonania prób „Prowokacyjnej” i „Bronchodylatacyjnej” |  | TAK |  |
| 33 | Interfejs użytkownika |  | TAK |  |
| 34 | Możliwość wyboru parametrów pomiarowych umieszczonych w raporcie |  | TAK |  |
| 35 | Normy bezpieczeństwa: IEC 601 -1, IEC 601 -1 -2, IEC 601 -1 -4, ISO 14971 |  | TAK |  |
| 36 | Klasa ochronności (elektryczna): II zgodnie z IEC 536 |  | TAK |  |
| 37 | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta oraz wybrania norm przewidywanych: Nazwisko i imię, wzrost, waga, płeć, wiek, rasa oraz wyboru dedykowanych wartości wzorcowych |  | TAK |  |
| 38 | Możliwość wyboru archiwalnego badania jako punktu odniesienia do aktualnie wykonanego pomiaru – automatyczne porównanie wyników |  | TAK |  |
| 39 | Możliwość ustawienia czasu trwania próby - wyrażona w sekundach |  | TAK |  |
| 40 | Możliwość korzystania z ustnika jednorazowego użytku lub filtra bakteryjno-wirusowego |  | TAK |  |
| 41 | Wyposażenie w min: walizkę transportową, przepływomierz z kablem, sensory z plastikowymi ustnikami, zacisk na nos |  | TAK |  |
| 42 | W zestawie pompa kalibracyjna (pojemność 3 litry) |  | TAK |  |

......................................                                                                                                                                              …......…..........……..... …............................................................

miejsce i data	                                                                                                                                                                                                            (pieczątka i czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania  Wykonawcy)

| PAKIET III |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| System do prób wysiłkowych |  |  |  |  |
| Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |  | …....................................................................................................... |  |
| Nazwa, model, typ |  |  | …....................................................................................................... |  |
| Rok produkcji – nie starszy niż 2024 r. |  |  | …....................................................................................................... |  |
| L.p. |  | Opis parametrów i wymogów wymaganych | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| I. Próba wysiłkowa |  |  |  |  |
| 1 | 12-kanałowy ciągły zapis z pełną kontrolą parametrów badania |  | TAK |  |
| 2 | Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię |  | TAK |  |
| 3 | Modyfikacje pozycji punktu J |  | TAK |  |
| 4 | Wyświetlanie nazwy protokołu, fazy próby, czasu trwania badania i poszczególnych faz |  | TAK |  |
| 5 | Wyświetlanie procentowego wykonania limitów tętna z wartością docelową dla kobiet i mężczyzn |  | TAK |  |
| 6 | Wyświetlanie wartości obrotów pedałów na minutę RPM dla badania z cykloergometrem |  | TAK |  |
| 7 | Wyświetlanie wartości produktu podwójnego RPP |  | TAK |  |
| 8 | Wyświetlanie załamka QRS w osobnym oknie |  | TAK |  |
| 9 | Automatyczna i ręczna zmiana obciążenia |  | TAK |  |
| 10 | Możliwość wpisania pomiarów ręcznych ciśnienia tętniczego krwi |  | TAK |  |
| 11 | Możliwość podłączenia cykloergometru z automatycznym pomiarem ciśnienia |  | TAK |  |
| 12 | Podgląd zapisu EKG w trzech trybach: 3-, 6- i 12-kanałowym |  | TAK |  |
| 13 | Porównanie odcinków ST dla fazy spoczynkowej i podczas wysiłku |  | TAK |  |
| 14 | Możliwość wyboru odprowadzeń w czasie trwania próby |  | TAK |  |
| 15 | W zestawie klasyczny przenośny aparat EKG (jako interfejs do próby wysiłkowej) |  | TAK |  |
| 16 | Wykresy kołowe przedstawiające mapy ST w każdym odprowadzeniu |  | TAK |  |
| 17 | Trendy ST dla wszystkich kanałów |  | TAK |  |
| 18 | Trendy tętna, badania wysiłkowego, ciśnienia krwi i obciążenia |  | TAK |  |
| 19 | Wyświetlanie bieżącej częstotliwości rytmu serca, obciążenia, wartości ST i arytmii |  | TAK |  |
| 20 | Porównanie załamków QRS w fazie spoczynkowej i podczas wysiłku |  | TAK |  |
| 21 | Możliwość drukowania zapisu EKG w trakcie przeprowadzania próby |  | TAK |  |
| 22 | Możliwość automatycznego wydruku po zapisie, analizie i na końcu każdej fazy badania |  | TAK |  |
| 23 | Konfigurowanie parametrów filtrów sieciowych, mięśniowych i antydryftowego dla zapisu i analizy danych |  | TAK |  |
| 24 | Alarmy przekroczenia tętna, ciśnienia |  | TAK |  |
| 25 | Pomiary automatyczne parametrów krzywej EKG, w tym poziom i nachylenie ST, załamek QRS, odcinek QT, QTc (po korekcji Bazetta, Fridericia, Hodgesa, Framinghama) |  | TAK |  |
| 26 | Pomiary ręczne odcinków na wstędze EKG |  | TAK |  |
| 27 | Oznaczanie zdarzeń pacjenta w trakcie badania |  | TAK |  |
| 28 | System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach etc. |  | TAK |  |
| 29 | Cyrkiel do pomiarów manualnych |  | TAK |  |
| 30 | Konfigurowanie raportu końcowego |  | TAK |  |
| 31 | Możliwość tworzenia indywidualnych protokołów badania (w tym RAMP), przełączanie na funkcję RAMP |  | TAK |  |
| 32 | Automatyczna kontrola cykloergometru lub bieżni |  | TAK |  |
| 33 | Archiwizacja danych medycznych |  | TAK |  |
| 34 | Współpraca z bieżniami i ergometrami różnych producentów |  | TAK |  |
| 35 | Współpraca z ACTIVE DIRECTORY |  | TAK |  |
| 36 | Protokoły prób wysiłkowych na bieżni: Bruce, Zmodyfikowany Bruce, Bruce Rapid, Bruce Ramp, Zmodyfikowany Balke, EllestadA, Naughton, Balke-ware, Zmodyfikowany Naughton, Ellestad, ElestadB, USAFSAM2, Costill, USAFSAM3 |  | TAK |  |
| 37 | Moduł analizujący ryzyka choroby wieńcowej |  | TAK |  |
| 38 | Możliwość rozbudowy o moduł analizy ryzyka nagłej śmierci sercowej według kryteriów Seattle lub International. |  | TAK |  |
| 39 | Schemat rozmieszczenia elektrod z niezależną kontrolą jakość podłączenia każdej elektrody |  | TAK |  |
| - II. W zestawie przenośne urządzenie do akwizycji sygnału EKG posiadające następujące parametry |  |  | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1 | Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań |  | TAK |  |
| 2 | Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria) |  | TAK |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie z modułem telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN |  | TAK |  |
| 4 | Ekran dotykowy max. 2.8”, o rozdzielczości 240x320 |  | TAK |  |
| 5 | 2 przyciski funkcyjne: wł./wył i zapis/wstecz |  | TAK |  |
| 6 | Całkowity wymiar max. 82x87x25 mm Waga max. 150g |  | TAK |  |
| 7 | Prędkość (mm/s) 5, 10, 12.5, 25, 50 |  | TAK |  |
| 8 | Czułość (mm/mV) 2.5, 5, 10, 20 |  | TAK |  |
| 9 | Układ wydruku 2x6+1R, 4X3+1R, 1x12+0R |  | TAK |  |
| 10 | Liczba odprowadzeń – 12 (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V5, V6) |  | TAK |  |
| 11 | Pomiar HR: 30-300 bpm. |  | TAK |  |
| 12 | Liczba wyświetlanych odprowadzeń 1, 3, 12 |  | TAK |  |
| 13 | Rozdzielczość amplitudy: 1 μV ±1% na LSB przy 500 SPS |  | TAK |  |
| 14 | Zakres dynamiczny: Różnicowy prąd zmienny: ±5 mV; offset prądu stałego: ±300 mV |  | TAK |  |
| 15 | Zakres częstotliwości: 0.05 Hz do 170 Hz |  | TAK |  |
| 16 | Częstotliwość próbkowania: 1000 Hz |  | TAK |  |
| 17 | Częstotliwość zapisu: 500 Hz |  | TAK |  |
| 18 | Tłumienie sygnału współbieżnego: >90 dB (filtr wyłączony) >100 dB (filtr 50/60 Hz włączony) |  | TAK |  |
| 19 | Częstotliwość Wi-Fi: 2.4 GHz |  | TAK |  |
| 20 | Kanał komunikacyjny: 1 (2412 MHz) do 11 (2462 MHz) |  | TAK |  |
| 21 | Modulacja: DSSS / CCK / OFDM |  | TAK |  |
| 22 | Faktyczna moc promieniowania: 7.92 dBm lub 6.198 mW, zmierzone przy 11 Mb/s |  | TAK |  |
| 23 | Interfejs użytkownika wskazujący: Ekran zapisu, ekran historii, możliwość obrotu wyświetlacza o 180 stopni, ustawienia |  | TAK |  |
| - Długość nagrania (urządzenie) |  |  | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 24 | 12-kanałowe EKG: 10 s; 12 s; 15 s; 20 s |  | TAK |  |
| 25 | Pamięć: 90 EKG na urządzeniu i nielimitowana ilość badań EKG w dedykowanym oprogramowaniu |  | TAK |  |
| 26 | Filtr sieciowy: 50,60 |  | TAK |  |
| 27 | Filtr izolinii (Dryf): 0.05 (3.2 s); 0.25 (0.6 s); 0.6 (0.3 s) |  | TAK |  |
| 28 | Filtr zakłóceń mięśniowych (Myo): 20, 25, 35, 90 |  | TAK |  |
| 29 | Wykrywanie rozrusznika – szerokość impulsu: 0,1 ms- 2ms; amplituda impulsów: 2mV-250 mV |  | TAK |  |
| 30 | Możliwość druku na zewnętrznej drukarce |  | TAK |  |
| 31 | Zasilanie: napięcie sieciowe 100- 240V |  | TAK |  |
| 32 | Częstotliwość 50-60 Hz |  | TAK |  |
| 33 | I klasa ochronności |  | TAK |  |
| 34 | Norma IEC 60529 |  | TAK |  |
| 35 | Akumulator litowo-jonowy, pojemność 3200 mAh, 3,6V |  | TAK |  |
| 36 | W pełni naładowana bateria: do 8 godzin użytkowania |  | TAK |  |
| 37 | Tłumienie sygnału współbieżnego >90db (filtr wyłączony) > 100bB (filtr 50/60Hz włączony) |  | TAK |  |
| 38 | Ochrona przed impulsem defibrylatora |  | TAK |  |
| III. W zestawie bieżnia posiadająca następujące parametry |  |  | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1 | Wymiary: Długość: max. 205cm Szerokość max. 80 cm Wysokość: max. 112 cm |  | TAK |  |
| 2 | Powierzchnia do biegania: 50 x150 cm tolerancja +/- 2% |  | TAK |  |
| 3 | Wysokość pasa od podłogi: 17 cm tolerancja +/- 2% |  | TAK |  |
| 4 | Wysokość poręczy od podłogi: 93 cm tolerancja +/- 2% |  | TAK |  |
| 5 | Waga: 163 kg tolerancja +/- 2% |  | TAK |  |
| 6 | Maksymalna waga pacjenta: 200 kg |  | TAK |  |
| 7 | Zakres prędkości: 0 –20 km/h |  | TAK |  |
| 8 | Przyrost prędkości: 0,1 km/h |  | TAK |  |
| 9 | Zakres nachylenia: 0 – 25 % |  | TAK |  |
| 10 | Przyrost nachylenia: 0.5 % |  | TAK |  |
| 11 | Silnik pasa bieżni: Asynchroniczny 2 KM |  | TAK |  |
| 12 | Silnik podnoszenia: 90 watów DC |  | TAK |  |
| 13 | Przycisk zatrzymania awaryjnego |  | TAK |  |
| 14 | Magnetyczny klucz bezpieczeństwa * |  | TAK |  |
| Zasilanie |  |  | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 15 | Maksymalna moc wejściowa: 2.1 kVA |  | TAK |  |
| 16 | Pas bieżni: Absorbujący uderzenia, samosmarujący system, grubość 2.7 mm |  | TAK |  |
| 17 | Działanie: Zdalne sterowanie |  | TAK |  |
| 18 | Port szeregowy: Asynchroniczny RS 232 |  | TAK |  |
| 19 | Złącze: DB9 F |  | TAK |  |
| 20 | Szybkość transmisji: 4800 bps |  | TAK |  |
| 21 | Napięcie sieciowe 230 V AC, 50-60 Hz, ±10% |  | TAK |  |
| 22 | Włącznik zasilania sieciowego Z tyłu bieżni, pozycja 0 (off) i I (on) |  | TAK |  |

......................................                                                                                                                                              …......…..........……..... …............................................................

miejsce i data	                                                                                                                                                                                                            (pieczątka i czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania  Wykonawcy)